卡式灭菌器技术参数

| 设备名称 | 主要参数 | 其他要求 |
| --- | --- | --- |
| 卡式灭菌器 | 1.最高工作压力：≥0.28MPa 2.灭菌室容积：＞5升 3.工作压力范围：42 kPa～212kPa 4.蒸汽发生器功率：1.2kVA±5% 5.最高设计温度：≥142℃ 6.灭菌温度：121℃-134℃ 7.环境温度范围：+5℃~+40℃ 8.设备工作介质：水蒸汽 9.水箱容积：3-5升 10.工作相对湿度：≤85% 11.水源：超纯水、去离子水、实验室用水、纯净水 12.电源电压：AC 220V±22V 13.内腔尺寸：45cm-50cm*15cm-20cm*8-10cm | - 1.操作系统：需具备微电脑操作系统，操作面板平整利于消毒，操作语言支持中文，可以随时安全地中断灭菌程序。 - 2.消毒范围：适用于含腔器械和实心器械灭菌,可以进行非包裹灭菌。 - 3.灭菌时间：灭菌快速，灭菌时不超过20分钟。 - 4.安全提示：具备自我检测功能,一旦在运行过程中出现问题,系统自动中止运作,并显示故障代码。 - 5.使用年限：规定使用年限不低于8年。 |