膨腔泵技术参数

1.控制面板：参数可见可调，保证安全监测参数。
2.膨腔泵的预置压强限应可调，调节范围为100～413 mmHg。

3.膨腔泵的预置流量应可调，预置流量的调节范围为0.1～1L/min。

4.准确性：压强±332 Pa(2.5 mmHg)，流量±10 ml/min（0.0006
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）。

5.具有过压减压功能，安全控制宫腔内压力，根据压力变化自动调整压力或暂停灌注。

6.具有过压声报警功能，称值为55dB±15dB。

7.配可重复使用泵头管路2套（硅胶管路）。

宫腔镜技术参数

1.主体镜工作长度：205-210mm ，外径：≤6.0mm，视向角30°，镜头端应为水滴形无创头。

2.镜体采取不锈钢材料，宫腔镜采取高清光学玻璃、光纤，带有方向标，蓝宝石镜头。

3.独立、持续对流式进、出水通道的设计,与主体镜连体。

4.镜、鞘一体化。 

5.主镜可360°旋转，进、出水通道不受旋转影像。

6.器械通道双重密封装置(密封帽+全自动开合磁性水阀)。

7.喇叭型器械导向槽。

8.器械工作长度：≥ 400mm、器械直径：≤2.0mm
9.手柄带波轮可360度旋转。
10.器械不同规格不同颜色，镜体不同规格不同颜色，规格辨别更加的便捷。

11.手柄与钳杆可分拆硬性器械，损坏后可单独更换，钳杆带专用清洗通道，符合国家灭菌要求。
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