胰岛素泵/动态血糖检测仪参数

一、胰岛素泵

1.泵管理系统:可以配合泵管理软件，开展全院泵远程管理;无需手动，自动上传数据，即可实时监控全院胰岛素泵工作状态；可展示动态血糖数据。

2.配备40寸监控屏1台，1屏可以显示40台泵信息;

3.手持端1个，1个手持端可以控制100台胰岛素泵;

4.泵管理软件有远程暂停泵功能;

5.泵管理软件有AI估算.AI剂量.泵转笔辅助计算工具模块；

6.胰岛素泵工作台，有输注导管使用时长提示功能；有阻塞.低电.低药.无药实时报警功能;有大剂量.基础率.日总量.剩余药量提示功能;有血糖显示功能;

7.全中文菜单显示，易用易懂；

8.胰岛素种类:U-100和U-40两种可选，两种浓度胰岛素可以智能换算;短效和速效可选；

9.基础率分段:24段和48段两种模式；

10.基础率设置:自动分配基础率.个性化设置基础率；

11.数据库:速效数据库.短效数据库；

12.基础率设置范围:常规范围0.01~35U/h；

13.临基率设置范围:速度设置范围为基础率设置值的0~250%，时间设置范围0~24小时；

14.最小基础率增幅：0.01U，适用于全天胰岛素剂量较小的患者；

15.立即输注:快速一键注射

16.长餐模式:方波输注，双波输注

17.有大剂量预设，大剂量设置范围0.1~88U，大剂量增幅0.1U，大剂量输注速度可调。

18.螺杆复位形式:自动复位，电机驱动

19.最大装药量:≥3.10毫升(310U)

20.剂量限制功能:每次大剂量限制.每小时基础量限制.日总量限制

21.保护功能:按键自动上锁.儿童锁防止操作.医生凭密码设置.工程师凭密码设置

22.警示项目:蜂鸣报警(阻塞，低电量，低药量，无输注，药完).按键声音.用餐提示.测血糖提示。

23.报警项目可选

24.堵塞剂量可调

25.低药量报警闯值可设

26.电池型号:Type-c快速内置电池，

二、动态血糖检测

1.动态：次抛式CGM

2.MARD值：8.71%

3.进液防护等级：发射器和传感器配合使用时可达IP28（浸入水下2.5米，长达2 h）

4.动态：软针

5.使用天数：15天

6.可同步连接胰岛泵系统软件。