颅内压检测仪参数

| 颅内压检测仪 | 配置 | 参数详情 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 心电 | 1.同屏显示7道心电波形. 2.心率检测范围：成人15～300 bpm，儿童/新生儿15～350 bpm。精 度：±1bpm 3.扫描速度： 12.5、25、50mm/s 4.增益选择：×1/4、×1/2 、×1、×2、AUOT。 5.频率特性：诊断模式：0.05～130Hz, 监护模式：0. 5～40Hz, 手术模式：1～20Hz, 6.共模抑制比≥105dB。 7.具有心律失常分析、起搏分析功能 8.抗干扰措施：抗工频干扰、抗高频电刀干扰、抗肌电干扰、防除颤 9.心电电缆/导联线： 标配5芯/导联心电电缆线 |  |
|  | 数字血氧/脉率 | 1.显示：脉搏氧数值、脉柱图、容积波、脉率 2.脉搏氧测量范围：0～100 % 3.精 度：（90％～100％）±1%；（70%～90％）±2%。 4.脉率测量范围：20～300bpm 5.脉率精度：±1bpm 6 .DioxTM数字血氧技术抗运动,抗弱灌注 7.独立的MASIMO血氧接口 |  |
|  | 无创血压 | 1.测量方式：智能振荡法 2.测量参数：收缩压、舒张压、平均动脉压 3.工作模式：手动、自动、连续 4.自动测量时间间隔：1 min～480 min 任选 5.单 位：mmHg / kPa 可选 6.测量范围： 10～270mmHg 7.测量精度：±5mmHg 8.袖带压力范围：0～300 mmHg 9.过压保护：有硬件和软件双重过压保护 |  |
|  | 双体温 | 1.测量通道：T1、T2、TD（温差） 2.有效测量范围：0～50 ℃ 3.精度：± 0.1℃ 4.单 位：℃/ F 可选 |  |
|  | 呼吸 | 1.测量方法：胸阻抗法 2.测量范围：成人7～120bpm,儿童/新生儿7～150bpm。 3.精 度：±1bpm 4.具有呼吸窒息报警,报警设置:10s~40s |  |
|  | - 呼末二氧化碳模块 | 1.插件式RESPIRONICS呼末二氧化碳测量模块及附件。 2.测量方式：旁流式或主流式。 3.测量参数：呼吸率、呼末二氧化碳浓度（EtCO2）和吸入二氧化碳浓度（InsCO2）。 4.二氧化碳测量范围：0 to 150 mm Hg, 0 to 19.7%, 0 to 20 kPa (at 760 mm Hg) 大气压由主机提供。 5.二氧化碳的浓度精度: （0 – 40 mm Hg）± 2 mm Hg、（41 – 70 mm Hg）显示读数的± 5%、（71 – 100 mm Hg）显示读数的± 8%、（101 – 150 mm Hg）显示读数的± 10% 6.旁流采样率：≤50ml/min（微流）。 |  |
|  | 有创颅内压 | 1.引流监测同时进行 2.激光定位准确 3.安装调试简单 4.微压、颅压专用换能器。 |  |
|  | 其他功能 | 1.IPX1级防水设计，让仪器在多种环境下使用良好 2.7导/12导同屏界面、它床观察画面、趋势图共存界面。 3.具有呼吸氧合图功能、药物浓度计算功能、滴定表功能。 4.屏幕亮度度可调，报警音、脉搏音等音量可调。 5.全参数具有I-KlokTM智能报警技术，自动识别报警级别。具有报警延时调节功能，有效减少误报警。 6.可接入护士呼叫系统。 7.具有病档信息中文手写输入功能。卡式放置手写笔。 8.回顾打印功能：200条参数报警回顾打印、200条心律失常报警回顾打印、2000组无创血压测量回顾打印。 9.120小时趋势图回顾。 10具有数据掉电保存功能 11.可以选配备内置式记录仪，提供多种记录模式。 12.具有USB、SD卡接口。 13.采用以太网联网功能，支持有线、无线网络的连接. 14.通过SFDA,ISO2001, ISO13485质量认证。 |  |