听力筛查仪技术参数
1.同时具有TEOAE和DPOAE二种测试功能。
（1）TEOAE
评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算
刺激类型：Click声
刺激水平：60~80dB    SPL
[bookmark: _GoBack]频率范围：1.5kHz~4kHz
信噪比：4 dB
通过：6个频率中的3个或以上
显示：测试进程、信噪比
结果显示：PASS/REFER
（2）DPOAE评估方法：相位统计法
刺激类型：两个基本匹配的纯音，F2/F1=1.22
刺激水平：50~65dB    SPL
测试水平：L1/L2=65/55 dB    SPL
频率范围：2kHz、3kHz 、4kHz 、5kHz
信噪比：6 dB
通过：4个频率中的3个或以上
显示：测试进程、信噪比
结果显示：PASS/REFER
2. 操作简洁，彩色显示，测试结果直接显示；
3. 存储内存不低于200个测试结果，测试结果可随时调阅打印；
4. 抗干扰能力强，在门诊，办公室及病房也可进行听力测试；
5. 方便拆卸，清洁，消毒；
6. 配备热敏打印机，充电器，耳塞、数据线，打印纸。


