电子胃肠镜征询需求
 一、核心模块组成
 1. 主机系统
 光源模块  
   高亮度LED或氙灯光源：提供稳定、高强度的照明，确保腔内视野清晰。  
   自动亮度调节：根据镜头距离和黏膜反射光强度自适应调节亮度，避免过曝或昏暗。  
2.图像处理模块  
   高清图像处理器：支持高分辨率（如1080P、4K）图像采集与实时处理。  
   图像增强技术：如NBI（窄带成像）、FICE（电子染色）、LCI（联动成像）等，提升病变识别率。  
3.显示模块  
   高清显示屏（≥19英寸）：实时显示内镜影像，支持多画面分屏（如白光+染色模式对比）。  
二、内镜镜体
 插入部：超细软镜设计：减少患者不适（胃镜直径通常≤9.8mm，肠镜≤13mm）。  
多方向弯曲控制：头端可上下/左右弯曲（胃镜弯曲角度≥180°，肠镜≥180°），便于通过复杂腔道。  

 操作部：  
 器械通道：标准通道（≥2.8mm）用于活检钳、注射针等器械通过。  
  注水/注气按钮：冲洗镜头或扩张腔道。  
先端部：  
  高清摄像头：CCD或CMOS传感器，广角视野（≥140°），支持高倍数光学放大。  
  副送水功能：独立喷嘴冲洗镜头，避免因黏液或血液遮挡视野。  三、辅助功能模块
吸引系统：负压吸引装置：快速清除腔内液体、气体或分泌物。 充气系统：自动控压充气：维持腔道适当扩张，避免过度充气导致患者不适。    
四、核心功能要求
 1. 成像与诊断功能
 高清动态成像：分辨率≥1920×1080，帧率≥30fps，确保实时观察无延迟。  
光学放大（40150倍）：精准观察黏膜微结构（如胃小凹、结肠隐窝）。  
2.多光谱成像  
 电子染色技术：如NBI（窄带成像）增强血管和黏膜对比，提高早期癌变检出率。  
  激光共聚焦显微内镜（选配）：实现细胞级实时显微成像。  
3.图像存储与回放  
   支持录像、截图存档，标注病灶位置，便于后续复查或教学。  
 4.治疗与操作功能
 活检与治疗通道  
 兼容多种器械：活检钳、圈套器、止血夹、注射针等。  
 快速更换设计：减少操作中断时间。  
5.镜下治疗支持  
   黏膜下注射：标记或抬举病灶。  
   EMR（黏膜切除术）/ESD（黏膜下剥离术）：需配合高频电刀和专用器械。  
6.冲洗与清洁  
  集成注水/注气功能，术中快速清洁镜头或冲洗创面。  
7.感染控制设计  
 防水密封结构：镜体可浸泡消毒（符合IPX7标准）。  
 自动清洗消毒装置（兼容）：确保内镜彻底灭菌（如过氧乙酸或戊二醛消毒流程）。  
8.操作安全性  
   过载保护：吸引或充气压力超限时自动停止，避免穿孔风险。  
   软镜头端保护：避免过度弯曲损伤镜体。  
9.患者舒适优化  
   镜体润滑涂层：减少插入阻力。  
   镇静支持接口：兼容监护设备，实时监测生命体征（如血氧、心率）。  
10.智能化与扩展功能
 AI辅助诊断  
   实时AI分析：自动标记可疑病灶（如息肉、溃疡、早癌），减少漏诊。  
   病理图像比对：与数据库联动，提供相似病例参考。  
11.数据管理  
   DICOM兼容：与医院PACS系统对接，传输影像和报告。  
   云存储与远程会诊：支持多端访问诊疗数据。  
12.3D成像（高端配置）  
   重建腔道三维结构，辅助复杂手术规划（如肿瘤定位）。  
13.超声内镜（EUS）模块：集成超声探头，评估深层组织或淋巴结。  
5、 其他
1. 相关产品需符合医疗器械注册证（如中国NMPA、美国FDA、欧盟CE）。  
2. 相关产品资质齐全，诊疗范围明确。
3. 以上需求仅供参考，响应征询时可拓展搭配相关模块。
4. 提供样机试用不低于3个月。
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