临时起搏器技术参数

 一、设备基础要求
1. 设备类型：临时心脏起搏器

2. 注册资质：

    具有中国医疗器械注册证

    符合GB 9706.12020《医用电气设备安全通用要求》

    生产厂家需提供医疗器械生产许可证

3. 国产要求：设备研发、生产均为中国大陆企业

二、技术参数
1. 起搏模式：

    至少支持VVI、AAI、VOO模式

    可切换按需/固定起搏模式

2. 频率范围：

    基础频率30180ppm，步长1ppm可调

    超速抑制功能支持最高频率≥200ppm

3. 输出参数：

    输出电流范围：0.120mA（步长0.1mA可调）

    脉冲宽度：0.052.0ms（步长0.05ms可调）

4. 感知灵敏度：

    心房感知范围：0.55.0mV

    心室感知范围：2.020mV

    可关闭感知功能

5. 电池续航：

    内置锂电池，满电状态下持续工作时间≥72小时

    低电量报警提示（剩余电量≤20%时自动警示）

6. 显示与操作：

    液晶屏实时显示起搏模式、频率、输出电压/电流、电池状态

    中文操作界面（需提供中文说明书）

7. 安全要求：

    抗电磁干扰能力符合YY 05052012标准

    具备过压保护、短路保护功能

    紧急情况下可快速启用默认参数

三、物理特性
1. 防护等级：IP22及以上（防尘、防滴水）

2. 配件要求：标配临时起搏电极导线（至少含2条无菌导线）

四、服务要求
1. 质保期：整机≥1年，电池≥1年

2. 售后响应：设备故障时提供24小时内技术支持，48小时内维修服务

3. 培训服务：免费提供操作培训

4. 交付周期：合同签订后7个工作日内到货
