血流动力学监护仪技术参数

监护仪结构：

- ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个,支持扩展8槽位插件箱

- ★≥18英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920*1080像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节

- 采用无风扇设计

- 可内置高能锂电池，供电时间≥2小时

- 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

监测参数：

- ★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 支持3/5导心电监测

- 支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析

- ★支持≥4通道心电进行多导心电分析

- ★提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm

- 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

- 无创血压监测适用于成人，小儿和新生儿

- NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg

- 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测

- 有创压监测适用于成人，小儿和新生儿

- IBP有创压测量范围：-50~360mmHg

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换

- ★配备PICCO模块，测量血流动力监测和容量管理，采用热稀释法测量心输出量。

- 支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- ★可配血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

- 支持≥120小时趋势表、趋势图回顾

- 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- ★具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- 支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

- 支持与除颤监护仪，遥测合并联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

- 产品设计使用年限≥10年