红蓝光治疗仪技术参数

1.诊疗范围;可以用于治疗多种皮肤科疾病，如炎性痤疮红光和蓝光治疗，痤疮及囊肿性痤疮的光动力疗法、各类皮肤的嫩肤治疗、敏感性皮肤的黄光舒敏治疗、面部过敏性皮炎的治疗、抗衰嫩肤美白、淡化斑点、增加皮肤弹性等。

2.主要技术参数

2.1 峰值波段（nm）：

蓝光：415nm±10nm；

红光：633nm±10nm；

黄光：590±10nm。

2.2 光源类型;LED红光/LED蓝光/LED黄光。

三种光源一键切换，无需更换治疗头。

▲2.3 辐照强度（mw/cm2）：

蓝光：≤200，

红光： ≤90，

黄光：≤52。

2.4 辐照时间范围：1s～59min59s。

▲2.5 辐照面积（长×宽，mm）×模块数：≥（L150×70W）×5。

2.6 光源寿命：≥20000小时。

2.7 显示屏尺寸（英寸）：≥8英寸。

2.8 交流电压（V）：220±10%。

2.9 电源频率（Hz）： 50±1；

输入功率（VA）：≤800。

- 3.规定使用年限≥5年，质保期≥3年。