一、胎心监护仪

1.≥7英寸彩色高清屏，多角度范围内调节；

2.多晶片高灵敏度宽波束脉冲波超声探头；
3.采用先进的 DSP 数字信号处理技术；
4.内置超长寿命高清晰度热敏打印机，兼容热敏打印纸； 

5.具有自动评分功能，支持：Fischer 评分、Krebs 评分；
6.多种报警功能，胎心率越限报警、打印纸缺纸报警、电量低报警等；
7.内置可充电锂电池，交直流两用；
8.连续长时间 CTG 数据存储，支持回放和快速打印；
9.支持有线/无线联网，可组成中央监护系统；
10.可选配胎儿唤醒功能和双胞胎功能；
11.检测参数需至少包含以下三种参数：
（1）胎心率
超声探头：采用脉冲波或连续波多普勒
工作频率：≥1MHz(±5%)
发射功率：≤3Mw/cm²
测量范围：60~210bpm
分辨率：≥1bpm
测量精度：≥±1bpm/±1%
（2）胎动
手动按钮式(可胎动累加)
（3）宫缩压力
测量范围：0~100(相对单位)
测量精度：≥1
非线性误差：≤±5%

12.规定使用年限≥3年，质保≥1年。
二、空气压力波治疗仪

1.治疗压强≤40kPa（300mmHg），治疗压强输出误差应≤设定值的±20%，或±3kPa（±22.5mmHg）。

2.输出压强维持在3kPa（22.5mmHg）以上的时间应≤10min。

3.应具有压强指示，可以实时显示压力强度，允差±3kPa。

4.压力设定范围：10～25kPa。

5.设备应具有过压保护措施，以保证在正常和单一故障状态下，传递到肢体的压强超过120%最大治疗压强的时间不大于1s。
6.时间设定范围：1～99分钟，允差±2%，最大应不大于±1min。

7.初始充气时间：≤60秒；

8.噪声≤60dB（A）

9.设备应提供输出停止开关，可随时中止治疗程序。

10.设备应提供在紧急状态下释放腔体内压力的措施。该措施执行起10s内腔体内压强应能恢复至3kPa以下。

11.气囊和连接管路应能承受设备标称最大治疗压强1.5倍的压强，保持1min，应不破裂或永久（塑性）变形

12.主机可连接不同部位或不同功能的气囊，应提供措施以避免输出参数被应用在错误的腔体上。

13.提供7种气压编程治疗模式。

14.充气与保持时间：5s~160s可调，允差±30%。

15.标配下肢，上肢、腰部其中两个气囊，并可同时治疗两个肢体。

16.规定使用年限≥3年，质保≥1年。

三、微波治疗仪

1.理疗功能：连续输出频率在300MHz～300GHz（即波长在1m—1mm）之间的电磁波。

2.电源适应范围：AC：电压220V±10%   频率：50Hz±5%


3.输出功率：理疗0-60W，治疗0-100W；

4.时间控制：治疗时：0—99秒，以1秒步进；理疗时：0—30分，以1分步进；以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；

5.微波频率：2450MHz±50 MHz；

6.整机功率：≥580W；

7.辐射器驻波比：S≤3；

8.传输线驻波比：S≤1.5；

9.外壳泄漏：≤10mw/cm²；

10.无用辐射：≤10mw/cm²；

11.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全；

12.开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。

13.配置要求

（1）探头线(理疗和治疗)：≥ 2根；

（2）理疗头：≥2个，其中需配置妇产科专用的弧形探头至少1个。
14.规定使用年限≥3年，质保≥1年。
