牙科综合治疗台参数

- （一）医生操作台

- 1.*高速手机2支，具有水路“防回吸”功能。端面四孔喷雾,最佳冷却效果，可进行135℃高温高压蒸汽灭菌。

- 2.*气动低速手机 1套：含直、弯机、马达，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。

3.*三用枪1支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。

4.医生位控制面板设有全电脑感应触摸式控制键，包括：设置键、复位键、水杯加热键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、痰位键、牙椅升、降、俯、仰键、医生选择键（三组），每组界面下可以设定并存贮智能记忆程序控制记忆位、锁屏键、急救位键、管路消毒键，定位准确，功能丰富，有效提升医生工作效率。

5.医生操作台可同步显示设备工作状态、故障代码提示、加热指示、锁屏状态显示、联动功能显示、消毒状态显示等数据和信息。

6.器械盘配有透明整体防污罩,防污罩可以对器械盘及按键做整体保护及防止交叉感染

7.具备痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动设置。

8.具备开机自检功能，自检项目包括口腔灯、牙椅升降俯仰、冲盂、漱口功能，自检过程全程自动运行，无需人工干预。

9.*具备一键急停锁止，急救功能，有效防止突发状况发生。

10.配主位洁牙管和管路消毒的配件。

11*脚踏可控制高速手机单喷气、无水操作、高速手机吹屑气、手术灯开启及关闭。不接受侧踢脚踏。

- （二）助手操作台

1.三用枪1支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。

2.旋转式助手架，方便四手操作，扩大助手诊疗范围。

3.助手位设有触摸按键：具有口腔灯、漱口水、冲盂水、观片灯、痰位键、闹铃键、复位键以及牙科椅升、降、俯、仰、等相关功能。

4.助手单元有4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留），满足助手配合治疗的操作需求。

5.助手位配有观片灯。

- （三）患者椅

1.采用直流电机驱动。低噪音，动力稳定，运行平稳；

2.靠背背板为优质钢材，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接，结实可靠，连接稳固，运行更安全；

3.采用搭扣形式连接的靠背和座垫，免用工具就可方便更换与维修；

4.患者椅具有角度传感器，记忆永存，断电不丢失。

5.患者椅采用变频防抖技术，牙椅运行平稳。座椅和靠背联动设计，有效提升患者舒适感。

6.*患者椅运行平稳，启停柔和。椅位高低可调，离地最小距离380mm，最高：680mm，方便患者上下牙椅。

7.多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，伸缩范围达不低于150mm，满足成人和老人、儿童、残障人士使用。

8.牙科椅承载能力≥150Kg，满足各类患者治疗使用。牙椅皮垫采用进口优质皮革面料一次压注成型，柔软舒适耐磨，方便擦洗消毒；

- （四）*配全自动管路消毒系统

一键式全自动手机管理消毒系统。消毒液可自行配置，无捆绑消毒液。具备自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。

- （五）其他

- 1.具备感应式LED口腔灯；

- 2.具备万向器械盘承重不低于1.5千克。配有透明整体防污罩,防污罩可以对器械盘及按键做整体保护及防止交叉感染。采用气压锁定装置，可精准、轻松定位器械盘高度。

3.设有总气开关，可轻松控制治疗机水、气、电。

4.独立防脱式五联枪架，预留洁牙机升级位，枪架可向内、外各旋转45°。

- 5.漱口水设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，水温适中，方便患者使用。

6.*具备防脚夹、防误触、紧急锁止等安全保障控制。

7.配备医生座椅1套、助手椅1套。