电子支气管镜及配套设备技术参数

一、电子支气管镜3条

1. 头端部尺寸≤5.1mm,工作通道≤2.0mm

2. 工作长度≥600 允差≥±5%；

3. 视场角≥120° 允差≥±10%；

4. *景深3mm~100mm；

5. 弯曲角度：D′方向 ≥180°，允差≤-10%上限不计；U′方向 ≥180°，≤ -10%上限不计；

6. 照度：采用 LED 发光，其最低照度不低于 1500lx；

7.*分辨率：不低于 7 线对/毫米；

8. 操作按钮按≤2个；附带按钮功能：拍照、冻结；

9. *吸引量：不得小于 100ml/min~400ml/min；

10. 内镜进液的防护程度分类：IPX7；

11. 内镜防电击的程度分类：BF 型；

12. 测漏：可承受30kPa 压强 3min 而不漏气；

13. *耐受戊二醛消毒灭菌及过氧乙酸消毒灭菌消毒方式；

14. 温度范围：工作：5℃~40℃；储存和运输：-20℃~55℃；

15. 湿度范围：工作：≤80%，无冷凝；储存和运输：20%～80%，无冷凝。

二、手术室用医用内窥镜图像处理器1套

1. 即可搭配重复性电子内窥镜，也可搭配一次性电子内窥镜导管配套使用。

2.*拍照有效像素:1920×1080pixel；

3.*分辨率:1920×1080；

4. 电源电压:100‑240V，50/60Hz；

5. 设备输入功率:65W(max)；

6. 输出帧率:50Hz，60Hz；

7. 整机噪声:在工作条件下不大于50dB(A)；

8.*适配接口:包括CVBS，3G‑SDI，DVI，HDMI，USB等接口，兼容性强；

9.*功能:白平衡校准，亮度/增益/锐度/饱和度/对比度/色调调节，拍照/录像/冻结，浏览/存储等；

10. 特殊功能:场景选择，降噪，电子放大，伽马设置，图像翻转；

11. Menu菜单可进行各参数调节；

12. 支持图片/录像格式及画质设置，日期/时间设置，语言设置；

13. 按键配置:支持对电子内窥镜手按键设置功能，每个按键的各功能不可重复设置；

14. 外插U盘存储图像视频；

15. 进液的防护程度分类:主机IPX0；适配器IP22。

三、显示器1台

1. 屏幕大小:≥21英寸；

2. 显示颜色:≥16.7M；

3. 宽高比:16:9；

4. 分辨率:≥1920*1080；

5. 点距:≥0.08265‑0.24795；

6. 运行时间>50000小时；

7. 视角:水平≥178°/垂直≥178°无死角；

8. 亮度:≥500cd/m² MAX；

9. 响应时间:≤12ms；

10.视频输入:VGA, HDMI、DVI、DP；

11. 安装孔距:100*100 MM VESA标准；

12. 完全符合DICOM Part14标准矫正(系统自适应矫正)；

13. 电压功耗:DC12V(4PIN)； 35W MAX。

四、医用台车1台

1. 搭配手术室用医用图像处理器；

2. 外观美观大方，外表整洁光滑无毛刺；

3. 脚轮防护罩，前面两个车轮带刹车功能；

4. 全部采用优质钢材结构；

5. 配有电源收纳架，可放插板和电源；

6. 配备大圆角推拉把手，方便移动。

五、床旁电子内窥镜图像处理器1套

- 屏幕尺寸≥10寸；

- 2. 电源电压：100-240V~，50/60Hz；

3. 即插即用，电池续航不低于4小时，电池电量指示；

4. 设备输入功率≥70VA；

5. *有效像素≥720×720 pixel；

6. *屏幕分辨率≥1280×800；

7. *功能：计时，白平衡校准，亮度/饱和度/对比度调节，拍照/录像/冻结，浏览/存储等；

8. 用户访问控制：通过TYPE-C进行连接电脑，输入密码可访问产品存储数据；

9. *适配接口：具有HDMI，Type-C接口，兼容性强；

10. 无需安装，轻松置于台车；

11. 方便维护，易于清洁（75%医用酒精擦拭），易于储存；

12. 即可搭配重复性电子内窥镜，也可搭配一次性电子内窥镜导管配套使用。

六、床旁医用台车1台

1. 搭配电子内窥镜图像处理器；

2. 外观美观大方，外表整洁光滑无毛刺；

3. 脚轮防护罩，前面两个车轮带刹车功能；

4. 全部采用优质钢材结构；

5. 配有电子镜挂架，可放多把电子镜；

6. 高度可调，适配不同场景。

- 医学影像工作站1套

- 配套医学影像工作站的图文工作站1台，图文输出设备1台、显示器1台、采集卡1套；

- 高效快捷的操作流程，去掉任何多余动作；

- 友好的图形化用户界面，所见所得，直观易学，简洁不简单；

- 可自动或手动调整影像尺寸大小、位置；

- 可以自动调整图像采集区域，或者手动调整；

- 支持图像的正、负像、圆形等多种采集方式；

- 可自由设置采集区域及采集图像的大小，可以去掉图像无用的边缘，节省打印成本；

- 快捷的诊断模板及词库大大提高了操作人员的工作效率；

- 灵活的模板及词库管理功能允许操作人员修改、添加、删除模板，也可通过拖动改变排列结构；

- 特殊字符可直接点击输入；

- 批量病历图像预采集功能，可提前快速采集多人图像，稍后统一诊断和打印报告；

- 小巧而灵活的项目内容预置模块，可设置项目的下拉菜单、默认显示值、自动递增，极大减少了工作量、提高了工作效率；

- 功能强悍的报告样式设计器，保证你的报告单美观漂亮、图文并茂，只要你需要的，均可设计出来，而且设计的过程轻松愉快；

- 系统内置DVD 格式的录像功能，录制后的影像可回放并可二次采集；

- 丰富的图像处理功能；

- 真正实用、高效、安全的病历管理系统；

- 内嵌病历浏览器，可以浏览以前备份的病历；

- 支持网络浏览功能；

- 周到的多重数据安全防护，即使系统崩溃，也只需运行“自修复程序”在几秒钟内将工作站恢复到正常使用状态，无须再次安装本系统。